# КОНЦЕПЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА (GREEN LAB)

## I. Раздел: Цели и задачи лаборатории

### 1.1. Виды анализов (Краткое резюме)

Лаборатория создается как высокотехнологичный референс-центр, осуществляющий переход от рутинной "мокрой химии" к экспертной инструментальной аналитике. Оснащение приборами исследовательского класса (ГХ-МС/МС, ЖХ-МС/МС, ИСП-МС, WDXRF) позволяет закрывать задачи как государственного некоммерческого мониторинга, так и высокомаржинального экологического консалтинга (B2B).

Лаборатория будет осуществлять комплексный анализ по 5 основным матрицам:

- Атмосферный воздух: Выявление точных источников загрязнения (химический фингерпринтинг), дистанционное лазерное зондирование, анализ тяжелых металлов и летучих органических соединений (ЛОС).

- Промышленные выбросы: Экспресс-контроль труб и углубленный аудит выбросов для расчета экологических налогов.

- Воздух рабочей зоны: Обязательная аттестация рабочих мест на промышленных предприятиях.

- Природные и сточные воды: Ультраследовой анализ на тяжелые металлы (до ppt), экотоксикология и ионное профилирование.

- Почвы и отходы: Валовой элементный анализ, расчет углеродного следа (ESG) и выявление стойких агрохимикатов.

### 1.2. Табличный вариант видов анализов

Данные классифицированы на основе аналитических задач и сфер применения.

| Объект исследования / Матрица | Направление анализа | Описание и назначение | Для чего применяется (сфера применения) | Как можно применить результаты (практическая польза) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Атмосферный воздух (Фоновое загрязнение) | Гравиметрический и дисперсионный анализ аэрозолей | Непрерывный и дискретный контроль массовой концентрации взвешенных частиц (PM10, PM2.5). | Фоновый мониторинг качества воздуха, оценка уровня запыленности. | Расчет Индекса качества воздуха (AQI), оповещение населения о пыльных бурях. |
|  | Химический фингерпринтинг твердых частиц | Тотальный неразрушающий (XRF) и ультраследовой (ICP-MS) анализ пыли на фильтрах. | Идентификация источников выбросов (Source Apportionment). | Доказательная база для претензий заводам, дифференциация природной пыли от выбросов. |
|  | Скрининг ЛОС и ПЛОС | Определение стойких органических загрязнителей (СОЗ) и канцерогенов. | Контроль специфических химических загрязнений в городе (запахи, свалки). | Защита населения от канцерогенов, установление границ СЗЗ. |
|  | Ионное профилирование аэрозолей | Анализ водорастворимых солей, формирующих смог и кислотные дожди. | Изучение процессов вторичного аэрозолеобразования. | Прогнозирование износа инфраструктуры, оценка влияния на сельское хозяйство. |
|  | Дистанционное оптическое зондирование | Лидарное профилирование слоев атмосферы, фиксация дыма. | Климатический и аэрозольный мониторинг атмосферы. | Создание AI-моделей смога, интеграция с МЧС. |
| 2. Промышленные выбросы (трубы) | Экспресс-контроль газовых смесей | Определение концентраций NOx, SOx, CO портативными газоанализаторами. | Производственный экологический контроль (ПЭК), инвентаризация выбросов. | Расчет налогов и компенсационных платежей, контроль ПДВ. |
|  | Анализ сложных промышленных эмиссий | Идентификация специфических маркеров конкретных производств. | Экологический аудит производств, проверка газоочистного оборудования. | Оптимизация процессов на заводах, подбор наилучших доступных технологий. |
| 3. Воздух рабочей зоны | Мониторинг токсичных паров | Контроль органических/неорганических газов внутри цехов. | Охрана труда, обязательная аттестация рабочих мест. | Защита персонала от отравлений, обоснование СИЗ. |
|  | Анализ пыли фиброгенного действия | Определение мелкодисперсной пыли и токсичных металлов. | Гигиена труда на цементных, горных и текстильных заводах. | Профилактика силикоза, модернизация вентиляции цехов. |
| 4. Природные и сточные воды | Ультраследовой элементный анализ | Определение тяжелых металлов на уровне долей ppt. | Контроль питьевой воды, эко-мониторинг рек. | Предотвращение массовых отравлений, международная сертификация. |
| 5. Почвы, грунты и отходы | Элементный CHNS-O анализ | Определение углерода, водорода, азота, серы и кислорода. | Климатическая повестка, ESG-аудит, сертификация биотоплива. | Расчет углеродного следа (Carbon Footprint), подтверждение экспортного качества пеллет. |

## II. Раздел: Лабораторные зоны и оборудование

### 2.1. Краткое резюме зон (Зонирование)

Архитектура лабораторного комплекса разработана с учетом требований ISO/IEC 17025 (п. 6.3) к помещениям и условиям окружающей среды. Пространство разделено на четыре изолированных макро-блока:

- БЛОК А (Инструментальная аналитика): "Чистые" помещения с самым дорогим и чувствительным оборудованием. Здесь поддерживается избыточное давление и строгий климат-контроль. К Блоку А также относятся чистая кислотная комната для ультраследовой пробоподготовки (1а) и весовая комната (7): загрязнение проб на уровне ppt вносится прежде всего при разложении и разбавлении, а пары кислот искажают массу фильтров.

- БЛОК B (Подготовка и обработка): "Грязные" зоны. Здесь происходит разложение проб с высоким содержанием элементов, кипячение в кислотах, экстракция органических загрязнителей растворителями, подготовка твердых проб (сушка, измельчение, прессование) и хранение реактивов. Требует усиленной вытяжки.

- БЛОК C (Логистика и поддержка): Зоны приемки, технического обслуживания мобильного оборудования, хранения газов и водоподготовки. Сюда же относятся хранение проб и архив, сбор опасных отходов, генератор азота и сухого воздуха.

- БЛОК D (Административно-офисный): Изолированная зона для работы с данными, переговоров с клиентами и управления лабораторией, полностью свободная от химических рисков.

### 2.2. Потребность в дополнительном вспомогательном оборудовании

Для ввода лаборатории в эксплуатацию и физической возможности проведения анализов, архитекторам и инвесторам необходимо учесть следующие критически важные позиции, не вошедшие в базовую спецификацию:

- Микровесы с разрешением 1 мкг (6 знаков): Необходимы для Блока А (Весовая комната). Без них невозможно взвесить фильтры для 28 закупаемых станций пылеотбора. Требуют установки антивибрационных столов. Такое разрешение требует метод EPA для PM2.5. Дополнительно нужны ионизатор для снятия статического заряда и стеллажи для кондиционирования фильтров.

- Система водоочистки 1-го типа (Milli-Q): Первичная очистка (обратный осмос, вода 2-го типа) размещается в Блоке C (Моечная/Водоподготовка); финишные модули сверхчистой воды 1-го типа по ISO 3696 — у места использования (комната 1а, Лаборатории 1 и 2), так как сверхчистая вода загрязняется при транспортировке. ИСП-МС и ЖХ-МС физически не смогут работать без ультрачистой воды.

- Химические вытяжные шкафы из полипропилена: Необходимы для Лаборатории 5 (Кислотная). Работа с плавиковой кислотой (HF) категорически запрещает использование стандартной мебели (стекло и металл будут корродировать). Для органической пробоподготовки (5а) нужны отдельные вытяжные шкафы для работы с растворителями.

- Специализированные шкафы для хранения химреактивов: Необходимы вентилируемые шкафы (металлические для растворителей и полипропиленовые для кислот) для безопасного хранения реактивов в Блоке B.

- Серверное оборудование: Необходимы мощности для развертывания системы LIMS и хранения терабайтов спектрограмм.

- Генератор азота и сухого воздуха для ЖХ-МС/МС: LCMS-8050 требует непрерывной подачи азота и сухого воздуха (суммарно до ~25 л/мин), баллоны для этого не подходят. Нужны место, электропитание, отвод тепла и шума; для моделей без встроенного компрессора — сеть сжатого воздуха (около 110 л/мин при 8,3 бар, класс ISO 8573-1 1.4.1).

- Система подачи аргона: ИСП-МС расходует около 11 л/мин аргона, баллона 7 м³ хватает примерно на 10 часов работы. Нужна автоматическая рампа на две группы баллонов или сосуд Дьюара с жидким аргоном. Чистоты аргона 99,95 % достаточно.

- Ламинарные боксы класса ISO 5: для чистой кислотной комнаты (1а), из полипропилена, без металлических деталей.

- Оборудование для органической пробоподготовки: системы экстракции (ускоренная экстракция растворителем, Сокслет), твердофазной экстракции, концентраторы с отдувкой азотом, ротационные испарители (Лаборатория 5а).

- Оборудование для подготовки твердых проб: сушильный шкаф, дробилка и истиратель, сита, гидравлический пресс для таблеток, плавильная установка и муфельная печь для XRF и CHNS (Лаборатория 5б).

- Холодильное оборудование для проб: холодильники (4 °C) и морозильники для хранения проб воды, почв и фильтров в установленные сроки, архив проб (помещение 9а).

- Системы контроля условий и газовой безопасности: датчики температуры, влажности и перепада давления в каждой лаборатории с журналированием и сигнализацией (ISO/IEC 17025, п. 6.3.3); датчики недостатка кислорода в газовой рампе и в лабораториях с аргоном, азотом и гелием; датчики токсичных газов у шкафов с поверочными смесями.

### 2.3. Табличный вариант зонирования лаборатории

Организация пространства выстроена с учетом минимизации перекрестного загрязнения проб.

| Блоки | Помещения | Объект исследования | Направление анализа | Устанавливаемое оборудование | Специфика и требования (Архитектура, Мебель, Инженерия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЛОК А: ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА (Чистые зоны) | 1. Лаборатория ультраследового элементного анализа | Атмосферная пыль, воды, почвы | Химический фингерпринтинг тяжелых металлов | ИСП-МС (Shimadzu ICPMS-2040LF) | Стандарт: ISO 7. Инженерия: Избыточное давление, HEPA-фильтры. Мебель: Исключить открытый металл (только полипропилен/эпоксидка). Подводка аргона (чистоты 99,95 % достаточно) по металлической магистрали. Отдельная вытяжка от плазмы. Передаточное окно в чистую кислотную комнату (1а). |
|  | 1а. Чистая кислотная комната (ультраследовая пробоподготовка) | Пробы для ИСП-МС: воды, фильтры, вытяжки почв | Разложение и разбавление проб для анализа на уровне ppt, очистка кислот | Ламинарные боксы ISO 5 (доп. закупка); система очистки кислот Savillex; финишная очистка воды 1-го типа | Стандарт: ISO 6–7, рабочие места ISO 5. Инженерия: приток через HEPA, кислотостойкая вытяжка, подпор через тамбур. Мебель: без открытого металла. |
|  | 2. Лаборатория органической масс-спектрометрии | Воздух, выбросы, воды, почвы | Скрининг ЛОС, ПАУ, агрохимикатов | ГХ-МС (Shimadzu GCMS-TQ8050NX); ЖХ-МС (LCMS-8050RX) | Инженерия: Температурный контроль (20–24 °C, колебания ±1 °C/час). Локальные вытяжные рукава от насосов. Промышленные ИБП. Генератор азота и сухого воздуха для ЖХ-МС. Отдельная вытяжка от источника ЖХ-МС и сброса ГХ-МС. Изоляция от паров растворителей (фон при анализе ЛОС). |
|  | 3. Лаборатория физико-химических и оптических методов | Аэрозоли, воды, вытяжки почв | Ионное профилирование, общие показатели | Ионный хроматограф (Metrohm 940); Спектрометры Cary 60/630 | Мебель: Исключить прямые солнечные лучи на оптику. Хроматограф ставить вдали от кислот. |
|  | 4. Лаборатория элементного горения | Твердые отходы, биомасса, почвы | Валовой элементный и CHNS-O анализ | XRF Спектрометр (Rigaku ZSX Primus IV); Анализатор (Elementar UNICUBE) | Стандарт: Радиационная безопасность (для XRF). Подводка газа P-10, кислорода и гелия. Масса XRF — 620 кг, питание 200 В / 8 кВт (нужен трансформатор), водяное охлаждение. Кислород хранится отдельно от горючей смеси P-10. |
| БЛОК B: ПОДГОТОВКА (Грязные зоны) | 5. Неорганическая пробоподготовка (Кислотная комната) | Пробы воздуха, воды, отходов | Микроволновое разложение, концентрирование | Система разложения TANK 40 | Инженерия: Мощная вытяжная вентиляция (отрицательное давление). Мебель: Шкафы ТОЛЬКО из кислотостойкого пластика (из-за плавиковой кислоты). Здесь — пробы с высоким содержанием элементов; ультраследовая пробоподготовка — в комнате 1а. |
|  | 5а. Органическая пробоподготовка | Почвы, воды, фильтры | Экстракция СОЗ, ПАУ, пестицидов; концентрирование | Системы экстракции, ТФЭ, концентраторы, ротационные испарители (доп. закупка) | Инженерия: шкафы для растворителей, отдельная от кислотной вытяжка, взрывозащищенное исполнение. Удаленность от Лаборатории 2. |
|  | 5б. Подготовка твердых проб | Почвы, отходы, биомасса | Сушка, измельчение, просеивание, прессование, сплавление для XRF и CHNS | Сушильный шкаф, дробилка, истиратель, пресс, плавильная установка, муфельная печь (доп. закупка) | Инженерия: местная пылевытяжка, отвод тепла от печей, шумоизоляция. Удаленность от чистых зон и весовой. |
|  | 6. Склад химических реактивов | Вспомогательные материалы | Хранение ЛВЖ и агрессивных сред | Вентилируемые шкафы хранения (доп. закупка) | Инженерия: Искробезопасная вентиляция 24/7. Мебель: Раздельные шкафы для кислот и растворителей. Поддоны от проливов. |
|  | 7. Весовая комната (относится к Блоку А, чистая зона) | Фильтры PM10 и PM2.5 | Гравиметрический анализ аэрозолей | Аналитические и микровесы (доп. закупка) | Инженерия: Климат по выбранному эталонному методу: EN 12341:2023 — 19–21 °C и 45–50 %; метод EPA — 20–23 °C и 30–40 %. Подпор и тамбур, удаленность от кислотной комнаты и склада реактивов. Антивибрационные столы, не связанные с перекрытиями. |
| БЛОК C: ПОДДЕРЖКА | 8. Приемка и мобильное оборудование | Выбросы, воздух рабочей зоны | Экспресс-контроль, логистика | Газоанализаторы (Testo 350, CHEMIST 400); Пылемеры (DustTrack); 28 станций | Мебель: Верстаки для ремонта и калибровки. Поверочные смеси — в вентилируемых газовых шкафах с датчиками токсичных газов. |
|  | 9. Технические помещения | Вспомогательные нужды | Обеспечение газами, мойка посуды | Газовые баллоны, системы водоочистки; генератор азота и сухого воздуха; сосуд с жидким аргоном или групповая рампа | Рампа с выходом на улицу. Гидроизоляция полов. Раздельное хранение кислорода и горючих газов. Датчики недостатка кислорода. |
|  | 9а. Хранение проб, архив и опасные отходы | Пробы, фильтры, отходы | Хранение проб в установленные сроки, архив, сбор опасных отходов | Холодильники 4 °C, морозильники, шкафы для отходов (доп. закупка) | Инженерия: резервное питание холодильников, вытяжка, химстойкий пол с поддонами. Отдельный сбор отходов с HF. |
| БЛОК D: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ | 10. Офис обработки данных и переговорная зона | Управление, анализ данных, контракты | Аналитика LIMS, переговоры с B2B сектором | Сервер LIMS, ПК, интерактивные панели | Архитектура: Отделение от чистых зон стеклянными перегородками (Open-space). Разделение несовместимых зон по ISO/IEC 17025. |

### 2.4. Архитектурные требования к помещениям

#### БЛОК А: ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА

1. Лаборатория ультраследового элементного анализа (Чистое помещение)

- Оптимальная площадь: 25–30 м².

- Двери: Герметичные, система двойных дверей (тамбур-шлюз) для поддержания класса чистоты ISO 7. Отсутствие порогов для плавного вкатывания оборудования.

- Окна: Глухие (не открывающиеся), герметичные, с УФ-защитой. Исключить проникновение уличной пыли.

- Освещение: Встраиваемые светодиодные светильники со степенью защиты не ниже IP65, освещенность ~500 люкс.

- Расположение оборудования: ИСП-МС устанавливается в центре или с доступом с трех сторон на мощном антивибрационном столе (не из металла). Чиллер (система охлаждения) выносится в технический коридор или нишу с отводом тепла (не в эвакуационный коридор). Над горелкой — отдельная вытяжка от плазмы. Рядом, через передаточное окно, — чистая кислотная комната (1а).

1а. Чистая кислотная комната (ультраследовая пробоподготовка)

- Оптимальная площадь: 15–20 м².

- Двери: вход через тамбур-шлюз со сменой халата и обуви, без порогов.

- Стандарт и инженерия: класс ISO 6–7 по ISO 14644-1, рабочие места класса ISO 5 (ламинарные боксы или чистые вытяжные шкафы из полипропилена). Приток через HEPA-фильтры компенсирует вытяжку шкафов, помещение остается под подпором относительно коридора. Воздуховоды вытяжки — из PP/PVDF.

- Отделка и мебель: без открытого металла; герметичные светильники; гладкие химстойкие пол и стены.

- Расположение оборудования: система очистки кислот Savillex, финишный модуль воды 1-го типа, ламинарные боксы для разложения и разбавления проб. Передаточное окно в Лабораторию 1.

2. Лаборатория органической масс-спектрометрии и хроматографии

- Оптимальная площадь: 35–45 м².

- Двери: Стандартные лабораторные, ширина не менее 1200 мм в свету (двухстворчатые или полуторные) для заноса крупногабаритных приборов.

- Окна: Обязательно наличие плотных рулонных штор или жалюзи (прямые солнечные лучи нарушают температурную стабильность колонок).

- Освещение: Светодиодное, бестеневое, без мерцания (flicker-free), ~500 люкс.

- Расположение оборудования: ГХ-МС и ЖХ-МС размещаются на островных или полуостровных столах для обеспечения 360-градусного доступа инженера к вакуумным насосам и интерфейсам. Форвакуумные насосы устанавливаются на полу под столами на шумопоглощающих ковриках. ЖХ-МС требует генератора азота и сухого воздуха (до ~25 л/мин): предусмотреть место, питание, отвод тепла и шума. Источник ЖХ-МС и сброс ГХ-МС подключаются к отдельной вытяжке. Лаборатория изолируется от паров растворителей: дихлорметан и ацетон дают фоновое загрязнение при анализе ЛОС.

3. Лаборатория физико-химических и оптических методов анализа

- Оптимальная площадь: 20–25 м².

- Двери: Стандартные лабораторные, ширина от 900 мм.

- Окна: Оснащены шторами полного затемнения (Blackout), чтобы исключить нагрев приборов солнцем (кюветные отделения спектрометров закрыты, засветка для них не критична).

- Освещение: Диммируемое светодиодное освещение, ~400–500 люкс.

- Расположение оборудования: Оборудование располагается на пристенных столах. Ионный хроматограф устанавливается максимально далеко от дверей и возможных сквозняков. Спектрометры размещаются в зоне, защищенной от любых засветок из окон.

4. Лаборатория рентгенофлуоресцентного и элементного горения

- Оптимальная площадь: 20 м².

- Двери: Усиленные лабораторные двери с системой контроля доступа (СКУД), так как WDXRF является источником ионизирующего излучения (закрытого типа). Ширина двери — по габаритам транспортной упаковки, не менее 1200 мм в свету.

- Окна: Стандартные с жалюзи или глухие.

- Освещение: Стандартное светодиодное, ~400 люкс.

- Расположение оборудования: Спектрометр Rigaku WDXRF обладает большим весом (620 кг основной блок, габариты 1310 × 1470 × 890 мм), требует усиленного перекрытия пола. Питание — однофазное 200 В, 8 кВт (нужен понижающий трансформатор), отвод тепла и водяное охлаждение. Устанавливается с зазором не менее 60 см от стен для подвода охлаждения и газа P-10. Анализатор Elementar UNICUBE размещается на стандартном лабораторном столе рядом с газовыми коммуникациями (кислород, гелий). Подготовка проб для XRF и CHNS ведется в Лаборатории 5б.

#### БЛОК B: ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА

5. Неорганическая пробоподготовка (Кислотная комната)

- Оптимальная площадь: 20–25 м².

- Двери: Кислотостойкие, открывающиеся наружу (по технике безопасности), оснащены доводчиком и смотровым окном.

- Окна: Герметичные, ударопрочное стекло (триплекс).

- Освещение: Герметичные кислотостойкие светильники (IP65 и выше).

- Расположение оборудования: Полипропиленовые вытяжные шкафы располагаются вдоль стен с минимальной длиной воздуховодов до вентиляционной шахты. Микроволновая печь TANK 40 устанавливается внутри шкафа. Возле выхода обязательно размещается аварийный душ и фонтанчик для промывки глаз. Расстояние до душа и фонтанчика — не более 10 секунд хода (ANSI/ISEA Z358.1); в аптечке — гель глюконата кальция для работы с HF. Здесь разлагаются пробы с высоким содержанием элементов; ультраследовая пробоподготовка — в комнате 1а.

5а. Органическая пробоподготовка

- Оптимальная площадь: 20–25 м².

- Двери: стандартные лабораторные, открываются наружу, с доводчиком.

- Инженерия: вытяжные шкафы для работы с растворителями (испытания по EN 14175), отдельная от кислотной система вытяжки, электрооборудование во взрывозащищенном исполнении.

- Расположение оборудования: не рядом с Лабораторией 2 и на отдельной системе вентиляции, чтобы пары растворителей не попадали в помещение анализа ЛОС. Аварийный душ и фонтанчик для промывки глаз.

5б. Подготовка твердых проб

- Оптимальная площадь: 15–20 м².

- Двери: стандартные лабораторные, с доводчиком.

- Инженерия: местная пылевытяжка от дробилки и истирателя, вытяжка над муфельной печью и плавильной установкой, отвод тепла, шумоизоляция.

- Расположение оборудования: вдали от чистых зон и весовой; прочное основание под дробилку и пресс.

6. Склад химических реактивов

- Оптимальная площадь: 10–12 м².

- Двери: Противопожарные, открывающиеся наружу.

- Окна: Глухие или отсутствуют. Помещение должно располагаться вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

- Освещение: Во взрывозащищенном (искробезопасном) исполнении.

- Расположение оборудования: Внутри комнаты устанавливаются специализированные вентилируемые шкафы. Один шкаф (металлический) — для растворителей и ЛВЖ, другой (полипропиленовый) — для концентрированных кислот. Пол должен иметь бортики (гидроизолированный поддон) для контроля утечек.

7. Весовая комната (Гравиметрия)

- Оптимальная площадь: 15–20 м² плюс тамбур: для 28 станций нужны стеллажи для кондиционирования фильтров не менее 48 часов (EN 12341).

- Зона и климат: чистая зона (Блок А) с подпором и тамбуром, вдали от кислотной комнаты и склада реактивов: пары кислот и аммиака меняют массу фильтров. Параметры — по выбранному эталонному методу: EN 12341:2023 — 19–21 °C и 45–50 % (нужно увлажнение воздуха); метод EPA — 20–23 °C (±2 °C за сутки) и 30–40 %.

- Двери: Раздвижные или распашные с плавным автоматическим закрыванием (исключить резкие хлопки и потоки воздуха).

- Окна: Желательно отсутствие окон или ориентация на северную сторону для исключения температурных скачков от солнца.

- Освещение: Светодиодное, с минимальным тепловыделением.

- Расположение оборудования: Антивибрационные столы устанавливаются в центре комнаты или крепятся к несущим капитальным стенам. Вентиляционные диффузоры категорически запрещено располагать непосредственно над весами (потоки воздуха нарушают показания микровесов). Для снятия статического заряда с фильтров — ионизатор.

#### БЛОК C: ЛОГИСТИКА И ПОДДЕРЖКА

8. Помещение приема, регистрации проб и мобильного оборудования

- Оптимальная площадь: 30 м².

- Двери: Широкие двустворчатые двери (не менее 1200 мм) для свободного проезда тележек с пробами и заноса транспортировочных кейсов.

- Окна: Стандартные.

- Освещение: Яркое, ~500 люкс.

- Расположение оборудования: Входная зона оборудуется стойкой регистрации проб. Вдоль стен — верстаки для технического обслуживания, калибровки, зарядки и продувки портативного оборудования после выездов. Баллоны с поверочными газовыми смесями хранятся в вентилируемых газовых шкафах с датчиками токсичных газов (SO₂, NO, CO, H₂S) — здесь или в газовой рампе.

9. Технические помещения (Газовая рампа и Моечная)

- Оптимальная площадь: Рампа — 20–25 м² (уточнить по расходу аргона и числу газов), Моечная — 15 м².

- Двери: Рампа — металлическая, огнестойкая, с вентиляционными решетками. Моечная — влагостойкая пластиковая или металлическая.

- Окна: Для рампы — только вентиляционные продухи. Моечная — опционально.

- Освещение: Влагозащищенное IP65. В газовой рампе — во взрывозащищенном исполнении.

- Расположение оборудования: Рампа оборудуется надежными настенными ложементами для крепления баллонов и автоматическими панелями переключения газов. Кислород хранится отдельно от горючих газов (P-10) по NFPA 55 и местным нормам; датчики недостатка кислорода. Для аргона — сосуд Дьюара с жидким аргоном или рампа на две группы баллонов. Генератор азота и сухого воздуха для ЖХ-МС — здесь или в отдельной нише, с отводом тепла. Моечная оснащается глубокими полипропиленовыми раковинами, настенными сушилками, системой первичной водоочистки (обратный осмос) и трапом в полу для слива воды в случае аварии. Оборудование на крыше (лидар Lufft, монитор BAM 1020) подключается к ПК операторов через кабели, проложенные из серверной. Пробоотборник BAM 1020 нельзя ставить рядом с трубами вытяжки лаборатории: он будет измерять ее собственные выбросы. Нужна отдельная мачта или павильон на участке либо зона кровли на достаточном расстоянии от труб (правила размещения станций, например 40 CFR Part 58, Appendix E). Для лидара — люк, усиленное основание, кабельные трассы и зона лазерной безопасности (IEC 60825-1).

9а. Хранение проб, архив и опасные отходы

- Оптимальная площадь: 15–20 м².

- Инженерия: холодильники (4 °C) и морозильники на резервном питании с сигнализацией температуры; вытяжка; химстойкий пол с поддонами.

- Отходы: раздельный сбор кислот, растворителей и отходов с HF; вывоз через отдельный выход.

#### БЛОК D: АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЙ

10. Офис обработки данных и переговорная зона

- Оптимальная площадь: Офис — 30-40 м², Переговорная — 20-30 м².

- Двери: Стандартные офисные двери.

- Окна: Панорамные или стандартные для обеспечения инсоляции.

- Освещение: Комфортное офисное, ~300-400 люкс.

- Расположение оборудования: Эргономичные рабочие места операторов и химиков (по 2 монитора на место). В переговорной устанавливается большой стол, интерактивная панель для вывода дашбордов качества воздуха, обеспечивается хорошая звукоизоляция и зона кофе-брейка. Отделение от чистых зон стеклянными панорамными перегородками (Open-space) позволяет визуально контролировать работу оборудования (Блок А) без нарушения требований ISO/IEC 17025 к разделению зон. Серверная стойка LIMS выносится в прилегающий запираемый тамбур с индивидуальным кондиционером. Отдельно от лабораторий предусматриваются бытовые помещения персонала: раздевалки, санузлы и комната приема пищи (прием пищи в лабораториях запрещен).

## III. Общие требования к архитектуре и эксплуатации лабораторий (Для проектировщиков)

Данный раздел обязателен к исполнению для успешного прохождения аккредитации (ISO/IEC 17025) и стабильной работы приборного парка.

1. Архитектурно-планировочные решения (Зонирование и потоки)

- Зоны разделяются по уровню концентраций: пробы с высоким содержанием загрязнителей не проходят через чистые зоны. Вход в чистые помещения (Лаборатория 1, комната 1а, весовая) — только через тамбуры; пробы и чистые расходные материалы подаются разными путями (передаточные окна). Строго однонаправленный поток, как на фармацевтическом производстве, для лаборатории не требуется и на практике невыполним.

- Коридоры должны позволять беспрепятственную транспортировку газовых баллонов на тележках (широкие двери, отсутствие высоких порогов). Ширина дверей по маршруту заноса оборудования — не менее 1200 мм в свету, высота — 2,1–2,4 м (по габаритам транспортной упаковки приборов); если лаборатории выше первого этажа — грузовой лифт.

- Строгое зонирование офисной части (Блок D) от химических зон, разделение несовместимых зон по ISO/IEC 17025 (п. 6.3).

2. Каскад давлений (Вентиляция и HVAC)

- Отрицательное давление: В комнатах Блока B (особенно в Кислотной комнате и Складе реактивов) объем вытяжного воздуха должен превышать приток. Это гарантирует, что агрессивные испарения и запахи не покинут пределы комнаты.

- Положительное давление (Подпор): В комнатах Блока А (особенно в Лаборатории ультраследового анализа) приток должен превышать вытяжку. Воздух из комнаты должен "выдавливаться" в коридор, чтобы пыль не проникала внутрь при открытии дверей.

- Сквозняки: Выходы приточной вентиляции (диффузоры) не должны дуть непосредственно на аналитические весы, плазменные горелки или оптические системы приборов.

- Наружный воздух: лабораторные зоны (Блоки А и B) обслуживаются 100 % наружным воздухом без рециркуляции (ANSI/ASSP Z9.5). Рекуперация тепла — только без перетока воздуха (гликолевая); роторные рекуператоры не применяются.

- Вытяжные шкафы: количество и ширина шкафов задаются по каждой комнате до начала проектирования; испытания по EN 14175. Кислотная вытяжка (воздуховоды PP/PVDF) и вытяжка от растворителей — раздельные системы.

- Местные отсосы: от плазмы ИСП-МС, источника ЖХ-МС, сброса ГХ-МС, анализатора UNICUBE, системы TANK 40, муфельной печи и плавильной установки.

- Выбросы на кровле: трубы не ниже 3 м над кровлей, скорость выброса не менее 15 м/с, удаленность от воздухозаборов и от пробоотборников мониторинга (ANSI/ASSP Z9.5).

3. Вибрация и фундаментальные нагрузки

- Для Весовой комнаты и помещений с масс-спектрометрами перекрытия не должны передавать структурные вибрации от работы лифтов, внешнего трафика или мощных компрессоров вентиляции.

- Антивибрационные столы (особенно под микровесы) рекомендуется устанавливать на отдельных независимых фундаментах или демпферных платформах.

- Размещение: весовую и помещения с масс-спектрометрами размещать на плите первого этажа, вдали от лифтов, венткамер и генератора; задать критерий вибрации (например, кривая VC-A).

- Нагрузки и высота этажа: учесть сосредоточенные нагрузки (XRF — 620 кг, генератор азота с компрессором — до ~200 кг, групповые рампы баллонов). Высота этажа — 4,2–4,5 м для размещения воздуховодов.

4. Электроснабжение и заземление

- Всё измерительное оборудование Блока А требует выделенного функционального заземляющего проводника, подключенного к главной заземляющей шине здания (схема «звезда», сеть TN-S) (сопротивление не более 2-4 Ом). "Шумная" земля от двигателей и компрессоров здания выведет из строя детекторы. Отдельный независимый заземлитель не допускается: по IEC 60364 все заземления объекта объединяются, иначе возникает опасная разность потенциалов.

- Обязательна установка промышленных ИБП двойного преобразования (On-Line) для каждого хроматомасс-спектрометра. Внезапное отключение электроэнергии приведет к падению вакуума и дорогостоящему ремонту детекторов. Дополнительно — дизель-генератор для вытяжки склада реактивов, кислотных и растворительных шкафов, газовой рампы, холодильников с пробами и вакуумных насосов.

5. Инфраструктура чистых газов

- Запрещается держать баллоны непосредственно возле приборов (кроме мелких емкостей). Все газы (аргон, гелий, азот, кислород, поверочные смеси) должны располагаться в отдельной Газовой рампе (Блок C). Исключение — поверочные смеси для мобильного оборудования в вентилируемых газовых шкафах (см. п. 8 раздела 2.4). Азот и сухой воздух для ЖХ-МС подаются от генератора.

- Магистрали от рампы до приборов должны выполняться из электрополированной нержавеющей стали (для органических анализов) и для аргона к ИСП-МС. Пластиковые трубки (в том числе PFA) для газовых магистралей не применяются: они проницаемы для воздуха и влаги; PFA используется только для жидкостей и линий подачи проб. Допустимость медных линий для аргона и азота — по требованиям к площадке (site prep) производителя.

6. Водоснабжение и канализация

- Химстойкая канализация: трубопроводы из PP/PVDF от лабораторных моек, нейтрализационная емкость перед сбросом в сеть; отдельный сбор отходов с HF.

- Аварийные души и фонтанчики для глаз: в каждой лаборатории, где работают с кислотами и щелочами, не дальше 10 секунд хода (ANSI/ISEA Z358.1).

- Сверхчистая вода: кольцо воды 2-го типа от моечной, финишные модули 1-го типа у мест использования (ISO 3696).

7. Контроль условий и резерв площадей

- Мониторинг: датчики температуры, влажности и перепада давления в каждой лаборатории, журналирование и сигнализация (ISO/IEC 17025, п. 6.3.3).

- Резерв: заложить 20–30 % площадей и мощностей инженерных систем на рост лаборатории.

8. Решения, которые нужно принять до начала проектирования

- Эталонный метод для PM10/PM2.5: EN 12341, метод EPA или национальный стандарт — определяет климат весовой.

- Объем задач: включать ли экотоксикологию (нужна культуральная комната) и микробиологию питьевой воды (нужен отдельный блок со своей вентиляцией).

- Размещение станции мониторинга и лидара: на участке или на кровле с разнесением от труб вытяжки.

- Исходные данные от поставщиков: требования к площадке (site prep) по каждому прибору — масса, габариты упаковки, тепловыделение, питание, газы, вытяжки; свести в единую матрицу инженерных нагрузок.

- Загрузка: прогноз числа проб в год по каждой матрице и число вытяжных шкафов по комнатам.